Bagaimana menggunakan Autoclaves RSUB 2008

- Chamber (ruangan di dalam the Autoclave) katup-katupnya berwarna merah, Jaketnya (ruangan yg berada di dalam dinding berlapis), katup-katupnya berwarna hijau,  Katup2 untuk Masukan terletak di bagian atas, dan katup2 untuk pembuangan terdapat di bagian bawah.

- Harus selalu memperhatikan meteran/pengukur Tinggi Tekanan Uap.  Harus selalu di atas 40 psi.  Jika ada gangguan listrik dan listrik mati ketika Autoclave sedang beroperasi, harus diperhatikan pada pengukur; setelah 10 menit dan tekanan turun di bawah 40, segera hubungi 285 minta petugas generator untuk menekan tombol Reset pada Boiler.  Proses sterilisasi akan tetap berjalan aman jika tekanan tidak turun sampai di bawah 25 psi.  Jika tidak demikian maka harus diulang lagi menghitung ketika Boiler mulai hidup dan tekanan di dalam Autoclave 15 psi.

- Letakkan Indikator putih yang baru di atas bungkusan.

- Buka semua Katup Masukan (di bagian atas Autoclave)

5.   Buka semua Katup Pembuangan (terletak di bagian bawah

Autoclave) sampai uap keluar, bisa memakan waktu 10 menit

sampai Autoclave mendingin.

- Tutup Katup Pembuangan di bawah apabila uap yang keluar dari pipa sudah sebesar bola kaki dan tidak ada lagi air yang keluar dari pipa.

- Tunggu sampai Pengukur Tekanan di Chamber di sebelah kiri dan Pengukur Tekanan Jaket di sebelah kanan menunjukkan 15 psi, kemudian set timer untuk 45 menit.

- Katup-katup pembuangan di samping dibiarkan terbuka sedikit agar ada uap dan air keluar sedikit selama 45 menit tersebut.  Pegangannya sengaja dilepas supaya katup ini selalu dalam keadaan terbuka, sehingga tidak ada orang yang secara tidak sengaja menutupnya. Buka dan tutup Katup2 Pembuangan Uap sekali seminggu ketika proses sterilisasi sedang berlangsung; apabila ada air keluar, maka Katup2 pembuangan uap di samping tersumbat dan perlu dibuka, dan menyemburkan uap dan dikalibasi kembali.

- Setelah 45 menit tutuplah Katup Masukan Chamber sebelah kiri berwarna Merah di atas.

- Kemudian bukalah Katup Pembuangan sebelah kiri berwarna merah di bawah.

- Ketika sudah tidak ada lagi uap yang keluar dari pipa (lihat gambar nomor 6), bukalah pintunya selebar 1 cm selama 5 menit.

- Kemudian buka selebar 2 cm selama 5 menit lagi.

- Yakinkan bahwa sudah tidak ada lagi uap yang keluar sebelum buka pintu selebar-lebarnya.  Harus tidak ada air lagi terdapat di dalam Chamber, karena jika tidak demikian maka bungkusan tersebut tidak steril lagi. Sedikit demi sedikit tutup lagi pintu sehingga 2 cm selama 5 menit jika  belum kering di dalam.

- Buka lagi pintunya dan indikator harusnya menjadi hitam.

- Kemudian tutuplah Katup Masukan Jaket berwarna hijau di atas.

- Kamu tidak perlu membuka Katup Pembuangan Jaket Hijau sebelah kanan di bawah setelah kamu selesai. Simpan uap untuk sterilisasi berikutnya.  Tetapi bukalah katupnya apabila kamu tidak akan memakai Autoclave lagi pada hari itu.

- Kemudian tutuplah Katup Pembuangan Jaket hijau sebelah Kanan di bawah ketika semua uap sudah keluar. Yakinkan bahwa semua katup tertutup apabila Autoclave tidak akan dipakai lagi hari itu.

- Tanyakan ke Bagian Laundary apakah mereka sudah selesai, kemudian hubungi Operator untuk mematikan Boiler (untuk menghemat bahan bakar diesel yang mahal)

Uap panas mungkin saja menyelinap masuk ke dalam Autoclave yg dingin lewat Katup-katup pembuangan di samping. Jadi harus selalu berhati-hati.

Indikator akan menunjukkan warna hitam pada tekanan minimum 15 psi.  = Pounds per Square Inch = (1 Bar = 10 meter of water pressure) yang menyebabkan temperatur uap 121 derajat Celcius selama minimal 15 menit.

Lihat Steam Pressure Chart di; http://www.broadleyjames.com/PDFs/102.pdf

Lihat serba-serbi Autoclaves di; http://en.wikipedia.org/wiki/Autoclave

by www.Technical.DanielHuisman.com 2008